<ak>AK001</ak>

<abstract>Lorem ipsum… </abstract>

Gestion des modifications et production en parallèle de produits MDD et MDR

Contexte.

Dans le cadre de la transition MDR, des modifications sont décidées et préparées pour mettre en conformité les produits aux exigences du MDR, tout en poursuivant la production de dispositifs médicaux conformes aux exigences de la directive MDD.

Cette note détaille les différentes situations et précise les règles à appliquer suivant les cas rencontrés.

Rappels

- Modification significative : modification pouvant faire perdre le bénéfice de legacy device dans le cadre de la transition MDR

- Modification substantielle : à porter à la connaissance du GMED

Situations possibles :

| N° | Cas | Référentiel applicable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Modification significative applicable aux produits MDD et aux produits en transition MDR | MDD + MDR |
| 2 | Modification significative applicable uniquement aux produits en transition MDR | MDR |
| 3 | Modification NON significative de produit MDD et en transition MDR | MDD + MDR |
| 4 | Modification non significative concernant uniquement le marquage CE des DM MDR | MDR |
| 5 | Modification significative à inclure sans délai aux DM MDD en fin de vie, sans transition MDR | MDD |

Règles de gestion par cas

Cas n°1 : Modification significative applicable aux produits MDD et aux produits en transition MDR

Exemples :

- changement majeur de conception ;

- changement de matériau critique ;

- évolution importante des performances du dispositif.

La modification étant significative, elle ne doit pas être déployée sur les produits conservés sous statut legacy device sans analyse réglementaire approfondie. Elle doit être intégrée au dossier MDR et, le cas échéant, faire l'objet d'une évaluation par l'organisme notifié.

Principe de gestion :

- maintien de la version MDD existante autant que possible ;

- intégration de la modification dans la version MDR ;

- mise en production de la version modifiée uniquement après approbations réglementaires requises.

Cas n°2 : Modification significative applicable uniquement aux produits en transition MDR

Ces modifications résultent généralement :

- d'exigences spécifiques du MDR ;

- d'écarts identifiés lors des analyses de conformité MDR ;

- de nouvelles exigences relatives aux preuves cliniques, à l'aptitude à l'utilisation ou à la gestion des risques.

Principes:

- aucune application aux dispositifs MDD ;

- intégration directe dans le dossier MDR ;

- maintien inchangé du produit MDD.

Cas n°3 : Modification non significative applicable aux produits MDD et aux produits en transition MDR

Exemples :

- correction documentaire ;

- changement fournisseur sans impact sur les performances ;

- mise à jour de composants équivalents.

Après justification documentée de l'absence d'impact significatif, la modification peut être appliquée aux deux familles de produits.

Principe :

- déploiement unique ;

- application simultanée aux versions MDD et MDR ;

- maintien de la traçabilité de configuration.

Cas n°4 : Modification non significative concernant uniquement le marquage CE des dispositifs MDR

Exemples :

- mise à jour des symboles réglementaires MDR ;

- mise à jour de la déclaration de conformité MDR.

Ces modifications concernent exclusivement les produits MDR et n'ont aucun impact sur les produits maintenus sous certification MDD.

Principes:

- application uniquement aux produits MDR ;

- aucune modification des versions MDD.

Cas n°5 : Modification significative à inclure sans délai sur un produit MDD en fin de vie sans transition MDR

Cette situation concerne notamment :

- une action corrective de sécurité ;

- la mise en conformité à une exigence de sécurité ne pouvant être différée.

Le produit n'étant pas destiné à migrer vers le MDR, l'objectif prioritaire demeure la maîtrise du risque patient et la continuité d'approvisionnement.

Principes:

- réalisation d'une analyse bénéfice/risque documentée ;

- consultation du GMED lorsque nécessaire ;

- mise en œuvre de la modification dans les meilleurs délais ;

- définition d'un plan d'arrêt du produit si la poursuite de commercialisation n'est plus justifiée.

Aspects documentaires

Principes généraux

| Situation | Gestion documentaire |
| --- | --- |
| Aucune différence entre MDD et MDR | Document unique |
| Différence documentaire uniquement (ex. mentions réglementaires) | Document unique avec sections identifiées ou document spécifique |
| Différence de conception produit | Documents distincts MDD et MDR |
| Différence d'analyse de risques ou de validation | Documents distincts ou annexes spécifiques MDR |
| Différence de marquage CE, UDI ou déclaration de conformité | Documents distincts |
| Risque de confusion en production ou libération produit | Documents distincts |

Aspects documentaires selon la nature du document

| Type de document | Modification applicable MDD + MDR | Modification applicable uniquement MDR | Recommendation |
| --- | --- | --- | --- |
| Plans | Document unique possible | Version ou plan spécifique MDR | Séparer dès qu’il existe une différence de définition produit |
| Nomenclatures (BOM) | Document unique possible | Nomenclature spécifique MDR | Identifier clairement les configurations MDD et MDR |
| Spécifications produit | Document unique possible | Spécification spécifique MDR | Éviter toute ambiguïté |
| Instructions de fabrication | Document unique si procédé identique | Instruction spécifique MDR si impact procédé | Identifier explicitement la version applicable |
| Instructions de contrôle | Document unique si critères identiques | Version spécifique MDR si exigences différentes | Assurer la cohérence réglementaire |
| Dossiers de validation | Validation unique possible | Validation spécifique MDR | Préciser le périmètre couvert |
| Analyses de risques | Document unique si produit identique | Analyse spécifique MDR | Souvent nécessaire après évolution MDR |
| Dossier technique | Non applicable | Dossier technique MDR distinct | Séparation systématique |
| Évaluation Clinique | Non applicable | Documentation MDR spécifique | Maintenir le dossier historique MDD |
| Notice d’utilisation | Version commune si contenu identique | Version MDR dédiée | Contrôler mentions réglementaires et UDI |
| Étiquetage | Version commune possible | Étiquetage spécifique MDR | Séparation obligatoire dès apparition d’éléments MDR |