FICHE TECHNIQUE

FICHE TECHNIQUE

DOCUMENTATION TECHNIQUE ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION

TYPE D’ÉVALUATION : INITIALE | MODIFICATION | EXTENSION | RENOUVELLEMENT

RÈGLEMENT (UE) 2017/745

ÉDITION JUIN 2020

FICHE TECHNIQUE À L’USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED ET APPLICABLE DÈS LA DÉSIGNATION DE GMED AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 2 du 03/06/2020

SOMMAIRE

PRÉSENTÉE POUR ÉVALUATION	3

I	RECOMMANDATIONS SUR LA FORME DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE

�����������������������������������������������

1

Démarche ������������������������������������������������������������������� 3

2

Structuration de la Documentation Technique ������������������������������������ 3

a	Composition ����������������������������������������������������������������� 3

b	Cohérence de terminologie ����������������������������������������������������� 4

- Structure globale des dossiers papier et électronique ������������������������������� 4

- Sommaire de la Documentation Technique ���������������������������������������� 5

3

Le dossier papier ������������������������������������������������������������ 5

a	Matériel utilisé ��������������������������������������������������������������� 5

b	Repères visuels d’organisation du dossier ���������������������������������������� 5

c	Envoi du dossier papier à GMED  ������������������������������������������������ 5

4

Le dossier électronique ������������������������������������������������������� 6

a	Fichiers électroniques PDF ����������������������������������������������������� 6

b	Utilisation des signets et pagination ��������������������������������������������� 6

c	Envoi du dossier électronique à GMED ������������������������������������������� 6

II  ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION	�������������������� 7

FICHE TECHNIQUE À L’USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED ET APPLICABLE DÈS LA DÉSIGNATION DE GMED AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 2 du 03/06/2020

2

1

I RECOMMANDATIONS SUR LA FORME DE LA DOCUMENTATION TECHNIQUE PRÉSENTÉE POUR ÉVALUATION

# Démarche

L’évaluation de la Documentation Technique implique une analyse précise et exhaustive de documents pouvant contenir un nombre important de pages, au global. Ainsi, la qualité de la forme de ces dossiers (impression, interca-laires, classeurs, pochettes plastiques, PDF sans recherche possible, etc.) varie et impacte l’organisation interne.

La première partie de cette recommandation représente un guide quant à la forme que doivent prendre les Documen-tations Techniques soumises à une évaluation auprès de nos services. Ainsi, il indique des instructions pour la prépa-ration des Documentations Techniques, et uniquement sur la forme de ces derniers.

Cette démarche s’inscrit dans le sens donné par la nouvelle Règlementation (UE) 2017/745 qui précise dans la partie de l'Annexe II portant sur la Documentation Technique : « La documentation technique et, le cas échéant, un résu-mé de celle-ci, que le fabricant doit établir, sont présentés de manière claire, organisée et non ambiguë, sous une forme facilement consultable […]. »

Note importante : Dans le cadre d’une évaluation de la conformité sur la base de l’Examen UE de Type selon l’An-nexe X du Règlement (UE) 2017/745, la Documentation Technique devra être obligatoirement accompagnée d’un échantillon représentatif des dispositifs produits envisagés (dénommé « Type ») ainsi que des éléments de preuve démontrant que le type a été fabriqué en conformité avec la Documentation Technique concernée.

2

Structuration de la Documentation Technique

### Composition

Une Documentation Technique comprend, à minima :

  - Un exemplaire sous format papier, ou dossier papier,

  - L’exemplaire identique sous format électronique, ou dossier électronique.

Ces deux dossiers, dont les contenus doivent être strictement identiques, sont, l’un comme l’autre, indispensables pour mener à bien l’évaluation de la conformité du dispositif. Ces dossiers doivent être soumis à GMED en une seule fois et de façon complète. La transmission de documents supplémentaires en cours d’évaluation (annexes, amendements, correctifs, ou autres) n’est pas acceptée et ne sera pas prise en compte.

Le dossier doit être rédigé en français ou en anglais. Le choix de la langue de la Documentation Technique corres-pondra à celle utilisée pour la rédaction du rapport d’évaluation de GMED.

Dans le cas où le processus d’évaluation nécessite une consultation tierce partie (telles que : Autorités Compétentes, EMEA, panel d’experts, etc.), les sections dédiées de la Documentation Technique devront être transmises dans la langue requise par les parties consultées.

En parallèle, la transmission à GMED des éléments complémentaires suivants est fortement conseillée :

  - Des photos pertinentes du dispositif et de son emballage commercial, avec identification de la position des différents étiquetages et documents d’accompagnement,

  - Un échantillon dans son emballage commercial (tel que prévu d’être mis sur le marché), dans la mesure du possible, et clairement identifié comme tel.

FICHE TECHNIQUE À L’USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED ET APPLICABLE DÈS LA DÉSIGNATION DE GMED AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 2 du 03/06/2020

3

### Cohérence de terminologie

De manière générale, la terminologie utilisée doit être strictement cohérente sur l’ensemble du dossier.

Ainsi, si la dénomination du dispositif a évolué (ou changé) au cours de sa conception et que les précédentes déno-minations apparaissent dans les documents de preuve (par exemple), cet historique doit être clairement mentionné en introduction de la Documentation Technique. Cette omission peut amener à ne pas retenir les documents comme éléments de preuve (par exemple).

De même, la dénomination d’éléments relatés dans la Documentation Technique, par exemple matière première, packaging, doit être en cohérence avec la dénomination de l’élément sur le document de preuve, sinon, l’information doit être explicitée dans la Documentation Technique afin que l’évaluateur retienne le document comme opposable.

### Structure globale des dossiers papier et électronique

#### Dossier de notification initiale, de renouvellement ou de modification

D’une manière générale, il est rappelé que les Documentations Techniques doivent être conçues de façon à corres-pondre à la trame du rapport GMED et des rapports spécifiques. Ces documents GMED diffèrent selon la typologie des dispositifs médicaux (produits combinés, emballage, stérilisations, etc.).

En ce sens, il est recommandé en préambule de la Documentation Technique que soit rappelé :

  - L’objet de l’envoi du dossier et la portée de l’évaluation attendue (notamment si la documentation porte sur plu-sieurs dispositifs),

  - Une correspondance précisant, pour chacun des différents points (Partie 2 du présent document), les réponses et les liens vers la Documentation Technique correspondante ou la justification de la non-application ou du non-impact de la modification sur le point du rapport.

#### Dossier de demande de compléments

A l’issue des évaluations de la Documentation Technique, il arrive qu’un certain nombre d’interrogations aient été sou-levées et fassent l’objet de Non-Conformité(s) transmise(s) au fabricant. Dans ce cas, le fabricant est notifié de ces constats et le formulaire de Non-Conformité lui est adressé.

En retour, il est recommandé de répondre aux Non-Conformités dans l’ordre demandé. La présence d’une corres-pondance précisant pour chacune des différentes Non-Conformités, les réponses et les liens vers la Documentation Technique correspondante (ou la justification de la non-application ou du non-impact de la modification) sera atten-due. Cette correspondance est à intégrer en préambule du dossier de réponse.

FICHE TECHNIQUE À L’USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED ET APPLICABLE DÈS LA DÉSIGNATION DE GMED AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 2 du 03/06/2020

4

### Sommaire de la Documentation Technique

La Documentation Technique comporte un sommaire couvrant la totalité de la Documentation Technique. Ces sommaires détaillent et spécifient (liste non exhaustive) :

  - Les titres des documents,

  - Le numéro du document (référence, révision, date d’application) et le nom du fichier électronique où le trouver,

  - Numéro des chapitres,

  - Numéro des annexes,

  - La pagination précise,

  - Le sommaire de chaque annexe.

3

Le dossier papier

### Matériel utilisé

Les différents documents composant le dossier papier sont à relier à l’aide de spirales, leur couverture étant protégée par un transparent et feuille cartonnée placée en fin de document.

Naturellement, l’impression recto-verso, la bonne qualité des impressions, les schémas en couleur, l’intégration de documents en haute résolution (lorsque le scan ne peut être évité), correspondent aux attentes de GMED.

### Repères visuels d’organisation du dossier

La présence de sommaires exhaustifs et détaillés est requise (général et annexes). Cela va de pair avec une identi-fication claire et précise des différents documents, chapitres, paragraphes, annexes, pages.

En conséquence, il est indispensable de faire apparaître sur la page de présentation de chaque document relié le titre et le numéro dudit document pour faire référence à l’arborescence du sommaire correspondant.

Chacun des documents reliés sera organisé à l’aide d’intercalaires visuellement repérables et identifiés. Les dif-férents éléments faisant écho aux sommaires devront y être mentionnés de manière lisible, même lorsque ce docu-ment est fermé.

Enfin, chacune des pages comportera, soit en en-tête, soit en pied de page, les numéros de pagination, paragraphe, chapitre et document s’y référant.

### Envoi du dossier papier à GMED

Chaque Documentation Technique doit être envoyée en un exemplaire papier à GMED. Il est à expédier à l’attention de votre Chef de Projet Certification et de l'Assistante Certification.

Afin d’améliorer l’identification des dossiers papiers reçus, il est demandé d’y mentionner le numéro de projet GMED, sur le courrier d’accompagnement par exemple. Ce numéro est généralement communiqué avant l’envoi du dossier papier.

FICHE TECHNIQUE À L’USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED ET APPLICABLE DÈS LA DÉSIGNATION DE GMED AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 2 du 03/06/2020

5

4

Le dossier électronique

### Fichiers électroniques PDF

Le dossier électronique comprend plusieurs fichiers électroniques. Ces fichiers doivent correspondre au format PDF (Portable Document Format). L’utilisation de la recherche active de mots (indexable) à l’intérieur de chacun des fichiers PDF doit être possible sur l’intégralité des documents.

Le nom d’un fichier doit permettre d’établir un lien rapide et clair avec le sommaire du dossier. Néanmoins, par souci technique, le chemin d’accès au fichier est limité à 40 caractères et ne doit pas contenir les caractères spéciaux ( _ @ - [ ], etc. sont interdits).

Il est recommandé d’intégrer aux dossiers des schémas, illustrations et photos avec leurs couleurs et résolutions d’origine.

Enfin, l’utilisation de plusieurs fichiers de petite taille est préférable à un fichier unique et volumineux en nombre de pages.

### Utilisation des signets et pagination

En guise d’intercalaire, le format PDF propose l’utilisation de signets (en arborescence) afin d’organiser le document et de permettre une navigation cohérente avec cette organisation. L’utilisation de ces signets sur chacun des docu-ments du dossier électronique est indispensable. Naturellement, chaque signet devra faire écho au sommaire du dos-sier électronique (ou de l’annexe correspondante).

Enfin, chacune des pages doit comporter, soit en en-tête, soit en pied de page, les numéros de pagination, paragraphe, chapitre et document s’y référant.

### Envoi du dossier électronique à GMED

Chaque Documentation Technique doit être envoyée en un exemplaire électronique à GMED via une plate-forme de téléchargement de votre choix.

Le lien pour initier le téléchargement est à envoyer à l’attention de votre Chef de Projet Certification et de l’Assistante Certification.

Afin d’améliorer l’identification du dossier électronique, il vous est demandé de mentionner le numéro de projet GMED dans l’objet de l’email.

En cas de difficulté à transmettre votre DocumentationTechnique en format électronique, merci de vous rapprocher de votre contact désigné au sein de GMED.

FICHE TECHNIQUE À L’USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED ET APPLICABLE DÈS LA DÉSIGNATION DE GMED AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 2 du 03/06/2020

6

## II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION

La présente liste des éléments à fournir, dans le cadre d’une évaluation de la Documentation Technique par GMED, est établie selon les exigences détaillées en Annexe II du Règlement (UE) 2017/745.

Dans le cadre des activités d’évaluation réalisées par GMED, la Documentation Technique fait l’objet d’une revue pré-liminaire afin de vérifier le caractère complet de la Documentation Technique transmise et identifier les points à com-pléter avant d’engager l’évaluation, le cas échéant. L’évaluation est planifiée en fonction des résultats de cette revue.

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES | 1 | FABRICANT LÉGAL |
| --- | --- | --- |
|  |  | Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse complète du fabricant au sens du règlement Note 1 : La structure juridique responsable de la mise sur le marché du dispositif médical doit être explicite et cohérente sur l’ensemble de la Documentation Technique et les informations fournies par le fabricant (notice, manuel d’utilisation, étiquetage, brochure, catalogue et publications similaires, etc.) |
|  | 2 | MANDATAIRE DANS L’UNION EUROPÉENNE (SI APPLICABLE) |
|  |  | Nom ou raison sociale et adresse du mandataire dans l’Union européenne |
|  | 3 | DÉSIGNATION COMMERCIALE DU DM |
|  |  | - Identification du dispositif et de ses variantes et des différentes configurations du dispositif, accompagnées de leurs références commerciales - Identification des États membres dans lesquels il est envisagé de vendre le produit ou dans lesquels le produit est déjà commercialisé |
|  | 4 | CERTIFICATION EXISTANTE |
|  |  | - Identification de l’Attestation CE de Système Qualité couvrant le dispositif (section 1 de l'Annexe IX du règlement) - Identification de l’Attestation de conformité le cas échéant (section 2 de l'Annexe IX du règlement) - Le dispositif a-t-il fait l’objet d’une évaluation de conformité sous un autre statut, ou d’un enregistrement hors territoire de l’UE ? |

FICHE TECHNIQUE À L’USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED ET APPLICABLE DÈS LA DÉSIGNATION DE GMED AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 2 du 03/06/2020

7

## II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION (suite)

| I – INFORMATIONS GÉNÉRALES | 5 | DÉCLARATIONS |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Une déclaration indiquant si un produit d’origine animale est utilisé ou non pour la fabrication du dispositif Cf. Fiche technique : Matériau d'origine animale - Éléments à fournir Note 5.1.1 : Un produit dérivé est un matériau ou une substance obtenu(e) à partir d’un tissu d’origine animale par un procédé de fabrication (ex : collagène, gélatine, enzymes,…) Note 5.1.2 : A titre d’exemple, les réactifs d’origine biologique utilisés au cours du procédé de fabrication de dispositifs médicaux peuvent être des peptones d’origine bovine, des acides aminés d’origine porcine, des anticorps monoclonaux murins, du sérum de veau fœtal (utilisé dans les cultures cellulaires) Note 5.1.3 : Dans le cas de l’évaluation d’une modification d’un DM utilisant un matériau d’origine animale (ou introduction d’une variante d’un produit existant ou extension de gamme), le cas échéant, l’absence d’impact de la modification sur la sécurité virale et la réduction du risque EST (si applicable) est à documenter Note 5.1.4 : Les dérivés de suif sont traités à la section 18.3 de cette fiche technique - Une déclaration indiquant si le dispositif incorpore ou non une substance susceptible d’être considérée comme un médicament (en référence à l’Annexe I section 12.1 du Règlement (UE) 2017/745) Cf. Fiche technique : Dispositif médical incorporant comme partie intégrante une substance médicamenteuse - Éléments à fournir - Une déclaration indiquant si le dispositif incorpore ou non une substance dérivée du sang humain - Une déclaration indiquant si le dispositif incorpore ou non une substance ou combinaisons de substances destinées à être introduites dans le corps humain et absorbées par le corps humain ou dispersées localement dans celui-ci (en référence à l’Annexe I, section 12.2 du Règlement (UE) 2017/745) Cf. Fiche technique : Évaluation de la qualité et de la sécurité d'un dispositif médical composé de substance ou de combinaison de substances qui sont absorbées par le corps humain ou dispersées localement dans celui-ci - Éléments à fournir |

FICHE TECHNIQUE À L’USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED ET APPLICABLE DÈS LA DÉSIGNATION DE GMED AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 2 du 03/06/2020

8

## II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION (suite)

| II – DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU DM | 6 | CLASSE ET JUSTIFICATION |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Raisons pour lesquelles le produit constitue un dispositif médical - Classification selon l'Annexe VIII du règlement : Règle appliquée et argumentaire de classification |
|  | 7 | DESCRIPTION DU DISPOSITIF |
|  |  | - Identifiant Unique du Dispositif (IUD-ID) - Code EMDN (ou GMDN) - Le cas échéant, description des accessoires, des autres dispositifs et des produits autres que des dispositifs, destinés à être utilisés en combinaison avec le dispositif (couverts et non couverts par l’évaluation) - Le cas échéant, identification et description des différentes configurations ou variantes du dispositif - Le cas échéant, identification et description du (des) logiciel(s) associé(s) - Description de la présentation commerciale (dispositif dans son emballage) incluant des photos détaillées |
|  | 8 | DESCRIPTION DE L’USAGE REVENDIQUÉ |
|  |  | - Destination médicale revendiquée - Utilisateurs auxquels le dispositif est destiné - Indications et conditions d’utilisation prévues, en lien avec la maladie, la pathologie et/ou le handicap traité, la population de patient visée, les critères de sélection applicables aux patients - Principe de fonctionnement et mode d’action du dispositif, incluant l’utilisation d’accessoires qui ne sont pas évalués dans le cadre de cette évaluation, le cas échéant - Performances cliniques revendiquées pour la destination prévue, au regard de la maladie, de la pathologie et/ou du handicap traité Note 8.5 : Pour les prothèses articulaires, veuillez préciser les performances fonctionnelles revendiquées (ex : mouvements angulaires relatifs minimal et maximal, prévus entre les parties du squelette auxquelles la prothèse articulaire se rapporte ; usure présumée des surfaces articulaires… ) - Bénéfices cliniques revendiqués - Contre-indications, effets secondaires et mise en garde - Durée de vie du dispositif (durée de maintien des performances cliniques en conditions normales d’utilisation) : selon le DM considéré, il s’agit d’être précis en faisant par exemple la différence entre la durée pendant laquelle le DM reste performant, et la durée pendant laquelle le DM reste dans le corps humain, mais n’est plus performant - Délai de péremption |

FICHE TECHNIQUE À L’USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED ET APPLICABLE DÈS LA DÉSIGNATION DE GMED AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 2 du 03/06/2020

9

## II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION (suite)

| II – DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU DM | 9 | CARACTÉRISTIQUES DES COMPOSANTS, PRODUIT FINI, ACCESSOIRES COUVERTS PAR L’ÉVALUATION |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Description générale des éléments fonctionnels clés tels que les pièces ou composants (formulation, composition, fonctionnalité) Note 9.1 : Pour les dispositifs médicaux comprenant des particules de taille inférieure à 100 nm, doivent figurer dans la documentation fournie par le fabricant les caractéristiques telles que : l’état d’agglomération/ l’agrégation, la composition (par exemple : la composition chimique et la structure), la taille des particules et leur distribution, la pureté/l’impureté, la forme, la solubilité (hydrophobicité, liposolubilité, hydrosolubilité) la stabilité, l’aire surfacique, la chimie des surfaces, la charge surfacique, les caractéristiques du revêtement - Spécifications des matières premières (Cf. note 9.4.1) : physiques, chimiques, biologiques, etc. avec leurs références, numéro de révision et date de révision - Spécifications des additifs, des contaminants et des résidus de processus de fabrication : Physiques, chimiques, biologiques, etc. avec leurs références, numéro de révision et date de révision - Spécifications du conditionnement primaire (celui en contact direct avec le DM) avec sa référence, numéro et date de révision Note 9.4.1 : Matières premières, additifs, contaminants, résidus de processus de fabrication et conditionnement primaire dont le changement peut remettre en question la conformité aux Exigences Générales en matière de Sécurité et de Performances Note 9.4.2 : La liste des spécifications, requises aux points précédents est à transmettre selon le format suivant, également sous format électronique copiable (Annexe 1 de cette fiche technique) Matières premières, additifs, Spécifications Caractéristiques contaminants et résidus de physique, de surface, composition Fournisseur / Distributeur / processus de fabrication et chimique, dimension, etc. Adresse Adresse conditionnement primaire - Identification des matériaux en contact avec le patient (implantés ou non), et/ou l’utilisateur par contact direct ou indirect avec le corps humain - Spécifications du produit fini : ensemble des spécifications techniques, telles que les caractéristiques, les dimensions du dispositif et de toute variante/configuration - Le cas échéant, l’ensemble des spécifications techniques des accessoires, telles que les caractéristiques, les dimensions de l’accessoire et de toute variante/configuration - Si applicable, plans, schémas, avec leurs références, numéro et date de révision ainsi qu’une photo |

FICHE TECHNIQUE À L’USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED ET APPLICABLE DÈS LA DÉSIGNATION DE GMED AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 2 du 03/06/2020

10

## II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION (suite)

| II – DESCRIPTION ET SPÉCIFICATION DU DM | 10 | RÉFÉRENCE À DES GÉNÉRATIONS PRÉCÉDENTES ET SIMILAIRES DU DISPOSITIF |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Evolution d’un DM déjà marqué CE par le fabricant (fournir une présentation générale de la ou les générations précédentes du dispositif produite par le fabricant, s’il en existe) - Développement sur la base d’un DM similaire de la concurrence (fournir une présentation générale des dispositifs similaires identifiés disponibles sur le marché de l’UE ou international, s’il en existe) - DM complètement nouveau - Explication de toute nouvelle caractéristique Le caractère innovant ou non du dispositif est à préciser et à développer le cas échéant. Pour ce faire le degré de nouveauté du dispositif est à définir en prenant en compte les critères énoncés dans la fiche des degrés de nouveauté de l’ANSM dont le lien est donné ci-dessous : http://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/569e94a19945e1f0eb6e6d0d0fff8c21.pdf |
|  | 11 | HISTORIQUE DES MODIFICATIONS (SECTION NON APPLICABLE DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION INITIALE) |
|  |  | - Evolution du dispositif depuis sa mise sur le marché (date de mise sur le marché à préciser) - Identification des modifications non encore notifiées - Evolution règlementaire, normative, état de l’art |

FICHE TECHNIQUE À L’USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED ET APPLICABLE DÈS LA DÉSIGNATION DE GMED AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 2 du 03/06/2020

11

## II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION (suite)

| III – INFORMATIONS FOURNIES PAR LE FABRICANT | 12 | DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Notice d’utilisation : - Contenu de la notice d’instruction spécifique du dispositif ou manuel d’utilisation (ou projet) dans les langues acceptées dans les États membres dans lesquels il est envisagé de vendre le dispositif - Si applicable, document(s) référencé(s) au niveau de la notice, à destination des utilisateurs ou des patients (ex : Technique opératoire, carte implant, brochure, etc.) Note 12.1.1 : En cas de mise en œuvre de l'instruction d’emploi sous forme électronique, la conformité au Règlement (UE) n° 207/2012 sera évaluée. Dans ce cadre, la Documentation Technique doit inclure l’analyse d’impact des instructions d’emploi sous forme électronique, notamment en lien avec les informations suivantes : - Caractéristiques des composants, produit fini, accessoires couverts par l’évaluation (Cf. Section 9) - Description des documents d’accompagnement - La démonstration de conformité aux exigences applicables du Règlement (UE) n° 207/2012 est à documenter. Il est recommandé d’utiliser un format de tableau de synthèse - Dossier de Gestion des Risques (Cf. Section 17) - Ingénierie de l’aptitude à l’utilisation (Cf. Section 18.9) - Analyse d’impact sur la validation des procédés spéciaux (ex. Procédés de conditionnement, de stérilisation, etc.) - Tableau de synthèse des exigences de l’Annexe I (EGSP) (Cf. Section 15) Note 12.1.2 : Veuillez noter que le Règlement (UE) n° 207/2012 établit également certaines exigences ayant trait au contenu et à la présentation sur le web des instructions d’emploi électroniques fournies en sus d’une notice d’utilisation complète sur support papier 12.2. Etiquetage : - La ou les étiquettes présentes sur le dispositif et sur son conditionnement, par exemple le conditionnement de chaque unité, le conditionnement de vente, le conditionnement de transport en cas de conditions particulières de manipulation, dans les langues acceptées dans les États membres dans lesquels il est envisagé de vendre le dispositif - Le texte et éléments graphiques de l’emballage commercial (maquette), dans les langues acceptées dans les États membres dans lesquels il est envisagé de vendre le dispositif 12.3. Autres documents d’accompagnement (Ex. Technique opératoire, manuel d’utilisation, de maintenance, étalonnage, brochure, catalogue et publications similaires, etc.) Note 12.2 : Se référer aux exigences de la section 23 de l'Annexe I du Règlement (UE) 2017/745, aux normes produits, EN ISO 15223-1, etc. |

FICHE TECHNIQUE À L’USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED ET APPLICABLE DÈS LA DÉSIGNATION DE GMED AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 2 du 03/06/2020

12

## II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION (suite)

| IV – INFORMATIONS CONCEPTION ET FABRICATION | 13 | INFORMATIONS SUR LA CONCEPTION (SI APPLICABLE) |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Planification du projet de conception (version finale) permettant la compréhension des étapes de la conception du dispositif - Identification des éléments de sortie de la vérification de conception - Enregistrements des résultats et conclusions du transfert de conception et développement - Comptes rendus de toutes les revues de conception conduites pendant la réalisation du projet |
|  | 14 | FABRICATION |
|  |  | - Nom et adresse des Fournisseurs / Distributeurs des matières premières, additifs, contaminants et résidus de processus de fabrication Note 14.1.1 : Il s’agit des composants principaux, matières premières, additifs, contaminants, résidus de processus de fabrication et conditionnement primaire dont le changement peut remettre en question la conformité aux Exigences Générales en matière de Sécurité et de Performances. Note 14.1.2 : L’identification des fournisseurs et distributeurs est à transmettre (Annexe 1 de cette fiche technique) - Logigramme de fabrication (identifiant les procédés mis en œuvre en précisant s’ils sont validés ou vérifiés, ainsi que les contrôles en cours de fabrication et finaux réalisés), y compris lorsque des étapes sont sous-traitées Note 14.2.1 : Ce document est à transmettre également sous format électronique copiable (Annexe 2 de cette fiche technique) Note 14.2.2 : Le(s) nettoyage(s) intermédiaire(s) sont à également à indiquer, le cas échéant - Description des méthodes de fabrication et de contrôles réalisés, y compris lorsque des étapes sont sous-traitées Note 14.3 : La nature des contrôles en cours de fabrication et sur le produit final est à transmettre. Les critères de contrôle sur les caractéristiques critiques du dispositif, y compris quand ils sont sous-traités, sont à transmettre - Description du(des) procédé(s) de fabrication validé(s) et Rapport(s) de validations (QO et QP), y compris lorsque les procédés sont sous-traités Note 14.4.1 : Celle-ci doit à minima identifier les informations suivantes : - Description du procédé validé avec l’identification précise de l’équipement concerné - Identification des rapports de validation associés (QO/QP) avec leur référence, numéro de révision et date de révision - Identifications des paramètres critiques du procédé ainsi que les intervalles de tolérance validés (Mini/Maxi) Note 14.4.2 : La liste des procédés est à transmettre également sous format électronique copiable (Annexe 3 de cette fiche technique) 14.5. Description de(s) environnement(s) de fabrication accompagné de la classification correspondante 14.6. Identification des sites de fabrication et des certifications SMQ des sous-traitants (le cas échéant), des organismes certificateurs et validité des certificats en cours, le cas échéant |
|  |  | Dans le cas, où un procédé aurait fait l’objet d’une évaluation antérieure par GMED dans le cadre du Règlement (UE) 2017/745, sous un format « Master-File » (validation d’un procédé couvrant plusieurs dispositifs couverts par différentes Documentations Techniques et/ou dépendants de différentes catégories et/ ou groupes génériques) : - Identification du(des) procédé(s) concerné(s) - Identification du numéro et de la date du rapport d’évaluation GMED, statuant favorablement - Argumentaire relatif à l’inclusion du dispositif, objet de l’évaluation, dans la validation du procédé déjà évalué (inclusion du produit dans une famille définie sans remise en cause du worst-case) |

FICHE TECHNIQUE À L’USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED ET APPLICABLE DÈS LA DÉSIGNATION DE GMED AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 2 du 03/06/2020

13

## II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION (suite)

| V – EXIGENCES GÉNÉRALES SÉCURITÉ ET PERFORMANCES | 15 | TABLEAU DE SYNTHÈSE DES EXIGENCES DE L’ANNEXE I DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745 (EGSP) |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Les Exigences Générales en matière de Sécurité et de Performances qui s'appliquent au dispositif et les raisons pour lesquelles les autres exigences ne s'y appliquent pas - La ou les méthodes utilisées pour démontrer la conformité avec chaque exigence générale applicable en matière de sécurité et de performances - Les normes harmonisées, spécifications communes ou autres solutions appliquées Note 15.3 : La liste des normes et documents appliqués est à transmettre également sous format électronique copiable (Annexe 4) - La référence précise des documents contrôlés fournissant la preuve du respect de chaque norme harmonisée, spécification commune ou autre méthode appliquée pour démontrer la conformité avec les Exigences Générales en matière de Sécurité et de Performances. La localisation des documents contrôlés dans la Documentation Technique, et le cas échéant, dans le résumé de la Documentation Technique,, est à préciser |
| VI – ANALYSE BÉNÉFICE/RISQUE ET GESTION DES RISQUES | 16 | ANALYSE BÉNÉFICE/RISQUE VISÉE À L'ANNEXE I DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745 |
|  |  | L’analyse bénéfice/risque du fabricant est réalisée en utilisant les données issues de l’évaluation des données cliniques, des conclusions issues du PSUR et du PMS et des éléments produits par la gestion des risques |
|  | 17 | DOSSIER DE GESTION DES RISQUES |
|  |  | - Description des méthodes d’analyse de risques, de la maîtrise des risques et identification de la norme de référence (Ex. : NF EN ISO 14971, version en vigueur) - Définition du cycle de vie du/des dispositif(s) : Ex. Conception, … , vieillissement, élimination - Dossier complet de Gestion des Risques comprenant (selon EN ISO 14971, version en cours) : - Plan de Gestion des Risques - Synthèse des étapes de la gestion des risques : Analyse, évaluation des risques, mise en œuvre et vérification des mesures de maîtrise des risques, évaluation de l’acceptabilité de tout risque résiduel, y compris global - Rapport (Compte rendu de revue du processus de gestion des risques) Note 17 : - Les risques associés à toutes les phases du cycle de vie du DM (Ex. conception, fabrication, utilisation, vieillissement, élimination) sont à évaluer et à maîtriser - Il est important d’identifier de manière claire et documentée les critères de décision, ainsi que leur justification, qui ont conduit à reconnaître que les risques sont acceptables au regard du bénéfice attendu par le patient - Tous les phénomènes dangereux connus et prévisibles ainsi que les situations dangereuses (combinaison ou séquence d’évènements) doivent être identifiés - L’acceptabilité du risque sous des conditions spécifiées doit se faire en référence « à l’état de l’art généralement reconnu » - Les risques résiduels et leur traitement doivent être identifiés. Il doit être statué sur l’acceptabilité du risque résiduel global. Les bénéfices médicaux supérieurs au risque résiduel doivent être mentionnés |
|  | 18.1 | DONNÉES PRÉCLINIQUES : DÉMONSTRATION DE CONFORMITÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU DISPOSITIF, EN LIEN AVEC LES NORMES, DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE ET/OU ÉTAT DE L’ART APPLIQUÉ EN VUE DE DÉMONTRER LA SÉCURITÉ PRÉCLINIQUE DU DISPOSITIF ET LE RESPECT DES SPÉCIFICATIONS |
|  |  | - Eléments de réflexion concernant l’utilisation d’autres matériaux ou substances - Justification portant sur le choix des matériaux ou substances au regard des alternatives disponibles |

FICHE TECHNIQUE À L’USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED ET APPLICABLE DÈS LA DÉSIGNATION DE GMED AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 2 du 03/06/2020

14

## II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION (suite)

| VI – ANALYSE BÉNÉFICE/RISQUE ET GESTION DES RISQUES | 18.2 | PRÉSENCE DE SUBSTANCES DANS UNE CONCENTRATION SUPÉRIEURE À 0,1% EN FRACTION MASSIQUE (m /m) PAR LE DISPOSITIF (SI APPLICABLE) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Informations indiquant si le(s) dispositif(s), objet(s) de la présente évaluation, ou les parties de dispositifs ou matériaux utilisés sont : - Invasifs et entrent en contact direct avec le corps humain, ou - Destinés à (ré)introduire et/ou prélever un médicament, des fluides corporels ou d'autres substances, dont des gaz, dans le corps, ou - Destinés à transporter ou stocker des médicaments, des fluides corporels ou d'autres substances, dont des gaz, destinés à être (ré)introduits dans le corps Si oui, à au moins une de ces questions : - Indiquer si présence de substances dans une concentration supérieure à 0.1% en fraction massique des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégorie 1A et 1B ou des substances possédant des propriétés perturbant le système endocrinien. (visée à l’Annexe I, section 10.4.1 du Règlement (UE) 2017/745) / Identification de la (des) substance(s) concernée(s) et quantité présente. - Justification portant sur la présence de substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et/ou perturbateurs endocriniens. Cette justification repose sur les éléments suivants : - Une analyse et une estimation de l'exposition potentielle du patient ou de l'utilisateur à la substance avec identification de la concentration en fraction massique - Une analyse des substances, matériaux ou conceptions de substitution possibles, y compris des informations sur la recherche indépendante, les études ayant fait l'objet d'une évaluation par les pairs et les avis scientifiques des comités scientifiques concernés, lorsqu'ils sont disponibles, ainsi qu'une analyse de la disponibilité de ces solutions de substitution - Des arguments expliquant pourquoi les substances et/ou matériaux de substitution, s'ils sont disponibles, ou une modification de la conception, si elle est réalisable, ne conviennent pas pour maintenir le fonctionnement, les performances et le rapport bénéfice/risque du produit ; y compris la prise en compte du fait que l'utilisation prévue des dispositifs inclut le traitement d'enfants ou de femmes enceintes ou allaitantes ou d'autres groupes de patients considérés comme particulièrement vulnérables à ces substances et/ou matériaux - Le cas échéant et s'il en existe, les orientations les plus récentes du comité scientifique concerné, conformément aux sections 10.4.3 et 10.4.4 du Règlement (UE) 2017/745 |
| VII – VÉRIFICATION ET VALIDATION DU PRODUIT | 18.3 | PRÉSENCE DE DÉRIVÉS DE SUIF ANIMAL |
|  |  | Informations indiquant si le(s) dispositif(s), objet(s) de la présente évaluation, ou les parties de dispositifs ou matériaux utilisés sont : - Destinés à entrer en contact avec le corps humain ou avec une peau non intacte Si oui : - Indiquer si présence de dérivés de suif animal susceptibles d’être utilisés notamment dans des procédés de transformation des matières plastiques et/ou de matériaux de conditionnement de ces dispositifs médicaux Note 18.3.1 : Le suif étant de la graisse obtenue à partir de tissus animaux, incluant les zones sous-cutanées, abdominales et intermusculaires et les os - Liste des composants et des matières premières pour lesquels des matériaux d’origine animale sont utilisés dans leurs procédés de fabrication, ainsi que l’identification de leurs fournisseurs (le contact ou non avec le patient et/ou l’utilisateur est également à préciser) - Copie des attestations des fournisseurs incluant les informations nécessaires relatives aux paramètres de fabrication des dérivés du suif, pour permettre de statuer sur l’applicabilité ou non du Règlement (UE) n° 722/2012 (i.e. identification des matières plastiques et/ou matériaux de conditionnement concernés, ainsi que les conditions de fabrication appliquées aux dérivés du suif) - Justification documentée sur l'applicabilité ou non du Règlement (UE) n° 722/2012, sur la base des attestations des fournisseurs Note 18.3.2 : Des démarches réglementaires complémentaires pourraient être à effectuer dans le cas où le Règlement (UE) n° 722/2012 s’avèrerait applicable |

FICHE TECHNIQUE À L’USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED ET APPLICABLE DÈS LA DÉSIGNATION DE GMED AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 2 du 03/06/2020

15

## II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION (suite)

| VII – VÉRIFICATION ET VALIDATION DU PRODUIT | 18.4 | DONNÉES PRÉCLINIQUES : ÉVALUATION MÉCANIQUE, PHYSIQUE, CHIMIQUE, ÉLECTRIQUE, ETC. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Rapports relatifs aux essais réalisés accompagnés du certificat du laboratoire ayant réalisé les essais (ex : accréditation 17025) et justificatif de l’absence d’essais précliniques Note 18.4.1 : Lorsque le dispositif est destiné à être utilisé à l’état stérile, les essais sont à réaliser sur le dispositif stérile Par ailleurs, lorsqu’une évaluation fait référence à un rapport d’évaluation ou document de l’entreprise qui a plus de 5 ans, la donnée correspondante doit être transmise et faire l’objet d’une justification de son applicabilité Note 18.4.2 : La présentation des résultats se fait de préférence sous forme de tableau Identification Méthode de du laboratoire Norme / Exigences démonstration (nom et Justification Document Caractéristique / / Critères de conformité adresse) Référence du worst Résultat de / Etat de Spécification d’acceptation à l’exigence Identification de rapport case conformité l’art jus(Essai, l’accréditation tification) & date fin de validité Définitions : - Caractéristique : propriété intrinsèque du DM - Spécification : document formulant des exigences relatives à une caractéristique - Exigence : attente formulée, implicite ou obligatoire - Conformité : satisfaction d’une exigence Note 18.4.3 : Dans le cas où des essais n’ont pas été réalisés conformément aux dispositions des normes ou référentiels applicables, le fabricant devra documenter la démonstration d’équivalence des solutions adoptées Note 18.4.4 : Les calculs (y compris par éléments finis) et les simulations ne permettent pas de démontrer l'atteinte des performances assignées par le fabricant et le cas échéant la conformité du dispositif aux normes ou référentiels applicables. Le fabricant doit envisager la nécessité de confirmer ces simulations et calculs par des essais Note 18.4.5 : La justification de l’absence de données pré-cliniques est à transmettre. Par ailleurs, lorsqu’une évaluation fait référence à un rapport d’évaluation ou document de l’entreprise qui a plus de 5 ans, la donnée correspondante doit être transmise et faire l’objet d’une justification de son applicabilité Note 18.4.6 : Pour les dispositifs émettant des radiations et les dispositifs électriques, leur sécurité quant à ces caractéristiques doit être prise en compte Note 18.4.7 : Lorsque des études ont été menées sur des modèles animaux, des informations détaillées doivent être fournies, notamment sur les objectifs d’études, la méthodologie, les résultats, les analyses et les conclusions, y compris le rationnel et les limites de la sélection du (ou des) modèle(s) Note 18.4.8 : Lorsque des essais de simulation d’utilisation ont été réalisés, le fabricant doit en fournir des informations détaillées Note 18.4.9 : Dans le cas où le fabricant réaliserait les essais pré-cliniques en interne ou dans un laboratoire non accrédité 17025, GMED se réserve la possibilité de demander les validations correspondantes des méthodes d’essai mises en œuvre Note 18.4.10 : En cas d’examen UE de type cette section est à réaliser conjointement avec le rapport d’examen UE de type |

FICHE TECHNIQUE À L’USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED ET APPLICABLE DÈS LA DÉSIGNATION DE GMED AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 2 du 03/06/2020

16

## II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION (suite)

| VII – VÉRIFICATION ET VALIDATION DU PRODUIT | 18.5 | DANS LE CAS DES DISPOSITIFS MIS SUR LE MARCHÉ AYANT UNE FONCTION DE MESURAGE |
| --- | --- | --- |
|  |  | Description des méthodes utilisées pour garantir l’exactitude indiquée dans les spécifications |
|  | 18.6 | SI LE DISPOSITIF DOIT ÊTRE RACCORDÉ À UN OU PLUSIEURS AUTRES DISPOSITIFS POUR POUVOIR FONCTIONNER COMME PRÉVU |
|  |  | - Description du raccordement/de la configuration à fournir - Incluant la preuve qu'il/elle est conforme aux Exigences Générales en matière de Sécurité et de Performances pour tous les dispositifs concernés une fois connectés, au regard des caractéristiques indiquées par le fabricant |
|  | 18.7 | DÉMONSTRATION DU MAINTIEN DES CARACTÉRISTIQUES |
|  |  | - Dans le cadre de l’étude de stabilité de façon à justifier le délai de péremption - Pendant la durée de vie des dispositifs telle qu’elle est revendiquée par le fabricant - Validation du retraitement du dispositif, le cas échéant |
|  | 18.8 | DONNÉES PRÉCLINIQUES : CONCLUSION DU FABRICANT |
|  |  | Conclusion du fabricant en tenant compte des éléments de réflexion concernant l’utilisation d’autres matériaux ou substances |
|  | 18.9 | INGÉNIERIE DE L’APTITUDE À L’UTILISATION |
|  |  | Rapport d’aptitude à l’utilisation et identification de la norme de référence (ex : CEI 62366-1, version en vigueur) |

FICHE TECHNIQUE À L’USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED ET APPLICABLE DÈS LA DÉSIGNATION DE GMED AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 2 du 03/06/2020

17

## II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION (suite)

| VIII – SURVEILLANCE APRÈS COMMERCIALISATION | 19 | DESCRIPTION DES DISPOSITIONS PRISES POUR LA SURVEILLANCE DU DISPOSITIF APRÈS COMMERCIALISATION, Y COMPRIS LE PLAN DE SUIVI CLINIQUE (SCAC) |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Plan de suivi après commercialisation, conformément à l’Annexe III section 1.1 du Règlement (UE) 2017/745 - Plan de suivi clinique après commercialisation - Rapport périodique actualisé de sécurité (PSUR), conformément à l’article 86 du Règlement (UE) 2017/745 - Rapport de surveillance après commercialisation, conformément à l’article 85 du Règlement (UE) 2017/745 - Rapport d’évaluation du SCAC - Evolutions des dispositions et raisons de la modification des dispositions |
|  | 20 | DONNÉES POST-MARCHÉ |
|  |  | - Date de mise sur le marché - Nombre de produits vendus en Europe et hors Europe - Estimation de la population qui utilise le dispositif (taille et caractéristique de la population) - Nombre et type de réclamations liées aux caractéristiques techniques, à la performance clinique et à l’aptitude à l’utilisation du dispositif relevées depuis la mise sur le marché ou le marquage CE initial - Nombre et type de signalements de matériovigilance relevés depuis la mise sur le marché ou le marquage CE initial - Données issues d’études cliniques, incluant le suivi clinique post-marché et les registres - Modifications et/ou actions correctives prises suite aux incidents relevés et révision éventuelle du dossier de gestion des risques |

FICHE TECHNIQUE À L’USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED ET APPLICABLE DÈS LA DÉSIGNATION DE GMED AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 2 du 03/06/2020

18

## II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION (suite)

| ANNEXES OBLIGATOIRES | 1 | IDENTIFICATION DES MATIÈRES PREMIÈRES, ADDITIFS, CONTAMINANTS, RÉSIDUS DE PROCESSUS DE FABRICATION, ET ARTICLES DE CONDITIONNEMENT PRIMAIRE |
| --- | --- | --- |
|  |  | - Spécifications des matières premières : Physiques, chimiques, biologiques, etc. avec leurs références, numéro de révision et date de révision - Spécifications des additifs, des contaminants et des résidus de processus de fabrication : physiques, chimiques, biologiques, etc. avec leurs références, numéro de révision et date de révision - Spécifications du conditionnement primaire (celui en contact direct avec le DM) (Cf. Note 9.4.1) avec sa référence, numéro de révision et date de révision Note : Matières premières, additifs, contaminants et résidus de processus de fabrication et conditionnement primaire dont le changement peut remettre en question la conformité aux Exigences Générales en matière de Sécurité et de Performances Note : La liste des spécifications, requises aux points précédents, ainsi que le nom et l’adresse des fournisseurs et distributeurs, sont à transmettre selon le format suivant, sous format électronique copiable : Matières premières, additifs, Spécifications Caractéristiques contaminants et résidus de physique, de surface, composition Fournisseur / Adresse Distributeur / Adresse processus de fabrication et chimique, dimension, etc. conditionnement primaire |
|  | 2 | LOGIGRAMME DE FABRICATION ET CONTRÔLES |
|  |  | Logigramme de fabrication identifiant les procédés mis en œuvre en précisant s’ils sont validés ou vérifiés, ainsi que les contrôles en cours de fabrication et finaux réalisés, y compris lorsque des étapes sont sous-traitées |
|  | 3 | IDENTIFICATION DES PROCÉDÉS VALIDÉS |
|  |  | La liste des procédés validés est à transmettre. Celle-ci doit à minima identifier les informations suivantes : - Description du procédé validé avec l’identification précise de l’équipement concerné - Identification des rapports de validation associés (QO/QP) avec leur référence, numéro de révision et date de révision - Identifications des paramètres critiques du procédé ainsi que les intervalles de tolérance validés (Mini/Maxi) Note : La liste des procédés validés est à transmettre selon le format suivant, également sous format électronique copiable : |
|  | 4 | LISTE DES NORMES ET DOCUMENTS APPLIQUÉS |
|  |  | Liste des spécifications communes, des normes, harmonisées ou non-harmonisées et autres documents (ex : monographies Pharmacopée Européenne) appliqués Lorsque les normes harmonisées ne sont pas utilisées, les solutions mises en œuvre doivent être équivalentes et l’équivalence documentée Note : Ce document est à transmettre également sous format électronique copiable |

| Description du procédé validé | Identification de l’équipement | Rapports de validation (QO/QP) (Réf. / Rév. / Date) | Paramètres critiques et intervalles de tolérance validés (Mini/Maxi) |
| --- | --- | --- | --- |
| Procédé | Équipement | Rapport Réf. Rév. Date | Paramètre Critique 1 ± X |
|  |  |  | Paramètre Critique 2 ± X |
|  |  |  | Paramètre Critique 3 ± X |

FICHE TECHNIQUE À L’USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED ET APPLICABLE DÈS LA DÉSIGNATION DE GMED AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 2 du 03/06/2020

19

## II ÉLÉMENTS À FOURNIR DANS LE CADRE D’UNE ÉVALUATION (suite)

| ANNEXES COMPLÉMENTAIRES | 1 | ÉVALUATION DES DONNÉES CLINIQUES |
| --- | --- | --- |
|  |  | Cf. Guide : Évaluation clinique - Résumé des caractéristiques de sécurité et des performances cliniques |
|  | 2 | ÉVALUATION BIOLOGIQUE |
|  |  | Cf. Guide : Évaluation biologique selon la norme ISO 10993-1 Cf. Fiche technique : Évaluation du rapport d’évaluation biologique - Éléments à fournir |
|  | 3 | VALIDATION DES PROCÉDÉS : NETTOYAGE, DÉSINFECTION |
|  |  | Cf. Fiche technique : Évaluation du procédé de nettoyage - Éléments à fournir |
|  | 4 | VALIDATION DES PROCÉDÉS : CONDITIONNEMENT |
|  |  | Cf. Fiche technique : Évaluation du système d'emballage pour les DM stérilisés au stade terminal - Éléments à fournir |
|  | 5 | VALIDATION DES PROCÉDÉS : STÉRILISATION |
|  |  | Cf. Fiche technique : Évaluation du procédé de stérilisation par irradiation - Éléments à fournir Cf. Fiche technique : Évaluation du procédé de stérilisation par Oxyde d’Ethylène - Éléments à fournir Cf. Fiche technique : Évaluation du procédé de stérilisation à la chaleur humide - Éléments à fournir |
|  | 6 | UTILISATION DE MATÉRIAU D’ORIGINE ANIMALE |
|  |  | Cf. Fiche technique : Matériau d’origine animale - Éléments à fournir |
|  | 7 | DISPOSITIF INCORPORANT UN MÉDICAMENT |
|  |  | Cf. Fiche technique : Dispositif médical incorporant comme partie intégrante une substance médicamenteuse - Éléments à fournir |
|  | 8 | DISPOSITIFS COMPOSÉS DE SUBSTANCES OU DE COMBINAISONS DE SUBSTANCES QUI SONT ABSORBÉES PAR LE CORPS HUMAIN OU DISPERSÉES LOCALEMENT DANS CELUI-CI |
|  |  | Cf. Fiche technique : Évaluation de la qualité et de la sécurité d’un dispositif médical composé de substance ou de combinaison de substances qui sont absorbées par le corps humain ou dispersées localement dans celui-ci - Éléments à fournir |
|  | 9 | VALIDATION LOGICIEL |
|  |  | Cf. Fiche technique : Évaluation de la sécurité des logiciels - Éléments à fournir |
|  | 10 | RAPPORT D’ÉVALUATION EXAMEN DE TYPE ET PROGRAMME D’ESSAI ASSOCIÉ |
|  | 11 | RAPPORT(S) D’EXPERTISE |
|  | 12 | NOTIFIED BODY ÉVALUATION REPORT PERIODIC SAFETY UPDATE REPORT (PSUR) |

FICHE TECHNIQUE À L’USAGE EXCLUSIF DES CLIENTS DE GMED ET APPLICABLE DÈS LA DÉSIGNATION DE GMED AU TITRE DU RÈGLEMENT (UE) 2017/745

Document propriété de GMED - 720 RDM 0801-2 rev 2 du 03/06/2020

20

SIÈGE SOCIAL

GMED SAS

1 rue Gaston Boissier 75015 PARIS • FRANCE

+33 (0)1 40 43 37 00

© mokadesign

info@lne-gmed.com

BUREAU RÉGIONAL

GMED SAS

19 D rue de la Télématique

42000 SAINT-ETIENNE • FRANCE

+33 (0)4 77 10 11 11

FILIALE NORD-AMÉRICAINE

GMED NORTH AMERICA, INC

6550 Rock Spring Drive - Suite # 280 BETHESDA, MD 20817 • USA

+1 (301) 495 0477

gmedna@lne-gmed.com